Příloha Smlouvy o dodávce

na dodání 45 ks pasívních, antidekubitních, zdravotních, pěnových matrací s potahy.

Specifikační požadavky:

Matrace:

- počet 45 ks ve třech šířkách

- počty a rozměry matrací (d x š x v):

- 1 ks 200 x 80 x 14/15,

- 20 ks 200 x 85 x 14/15,

- 24 ks 200 x 90 x 14/15.

Požadované vlastnosti:

- pro uživatele s vysokým rizikem vzniku dekubitů (IV. stupeň rizika)

- objemová hmotnost: minimálně 60 kg/m3

- tvrdost matrace (pěny): minimálně 3,5 kPa

- vícezonové a vrstvené jádro,

- nosnost: minimálně 150 kg,

- zpevněné okraje – pro časté sezení na boku lůžka a opora při vstávání/ulehání,

- klinicky testované,

- deklarovaná antialergičnost,

- MDR certifikace,

Potah:

- počet 45 ks

Požadované vlastnosti:

- jednoduché sejmutí z matrace,

- pružnost v celém rozsahu,

- omyvatelnost a pratelnost na vysoké teploty: 90 °C,

- stálobarevnost,

- paroprodyšnost a vodoodpudivost,

- odolnost proti působení tělních tekutin,

- deklarovaná antialergičnost a antibakteriálnost,

- ošetřování běžnými dezinfekčními prostředky,

Požadovaná záruka na matraci i potah: minimálně 24 měsíců.

Dodací podmínky: dodání celkového množství matrací do 30.12.2025 na adresu objednavatele. Celkové množství požadujeme dodat nejlépe ve třech závozech, např. 15 ks/závoz/den.

- Matrace a potahy musí splňovat veškeré legislativní nařízení České republiky a Evropské unie pro sortiment zdravotnických prostředků pro použití ve zdravotnictví a v zařízení sociálních služeb. Je nutné doložit certifikátem.

- Matrace a potahy musí být vyrobeny pouze ze zdravotně nezávadných materiálů dle mezinárodní certifikace Öko-Tex Standard 100. Je nutné doložit certifikátem.

- Matrace a potahy musí splňovat normy a legislativní nařízení České republiky a Evropské unie pro požární odolnost proti vznícení při použití ve zdravotnictví a sociálních službách. Je nutné doložit certifikátem.